## 进口免疫组化染色仪
病理科免疫组化染色仪招标投标一览表(进口）
序号 | 项目 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
1 | 设备名称
2 | 设备型号
3 | 注册证号
4 | 产地 | 进口1台
技术参数：
5.1 | 主要功能： | 适用于病理切片的免疫组化和原位杂交染色，能进行PD-L1伴随诊断项目的开展且有提供配套的试剂
5.2 |  | 适合多种标本：石蜡、冰冻、穿刺、细胞涂片、骨髓片。
6 | 一抗系统： | 开放式系统，适合不同厂家试剂的一抗试剂。
7 | 操作界面： | 中文或英文
8 | 自动化程度： | 全自动完成所有免疫组化步骤包括脱蜡、抗原修复、封闭、一抗、二抗、DAB显示、复染。
9 | 切片容量： | ≧30
10 | 试剂容量： | ≧30，具备自动试剂余量检测。
11 | 加样量： | 要求按加样整张切片的容量报价，加样量≤150ul
12 | 处理速度： | ≤3.5小时，可预约，可过夜，日处理量不小于90张切片。
13 | 抗原修复方式： | 每一张玻片可独立选择热修复或酶修复。
14 | 排流系统： | 有毒和无毒废液分开排放，真空负压抽吸，专门管道和容器收集。
15 | 电源： | 220V±10%，60Hz 功率：≤1200VA
16.1 | 设备配置 | 主机1台
16.2 |  | UPS电源1台
16.3 |  | 电脑1台
16.4 |  | 标签打印机1台
17 | 其他 | 提供LIS系统（朗珈系统）一个点位的接入费用（费用≧2万）
18 | 人员配备： | 无
19 | 售后服务： | 1、接用户报修后，12小时到位，24小时内排除故障，零配件更换需按制造商有关规定执行。2、保养和校准按仪器制造商要求执行。
20 | 制片成交价 | 指院方自供一抗试剂盒外的每张制片成本。（---元/人份）
21 | 试剂消耗成本
21.1 | 试剂消耗成本（一抗试剂) | 招标方自供，不有特殊要求请明确
21.2 | 试剂消耗成本（二抗试剂及专用试剂) | 包含在制片成交价，有特殊情况请明确
21.3 | 载玻片 | 投标方需提供相应品质的粘性载玻片，包含在制片成交价中。载玻片品牌
22 | 合作期限 | 5年
23 | 2022年医院常用切片量 | 6000张
24 | 设备维修保养 | 合作期间，中标方提供设备的免费维修保养
25 | 费用结算方式 | 合作期间，中标方按收费例数结算试剂消耗。
26 | 投标公司名称 | 投标方自拟
27 | 授权投标人签名 | 投标方自拟
28 | 联系电话 | 投标方自拟

## 国产免疫组化染色仪
病理科免疫组化染色仪招标投标一览表(国产）
序号 | 项目 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
1 | 设备名称
2 | 设备型号
3 | 注册证号
4 | 产地
技术参数：
5.1 | 主要功能： | 可完成1、免疫组化（IHC);2、原位杂交（ISH)，可开展EBER，有配套的ERER检测试剂盒，试剂盒须有阳性和阴性双对照；3、免疫组化双染并有相应的试剂
5.2 |  | 适合多种标本：石蜡、冰冻、穿刺、细胞涂片、骨髓片。
6 | 一抗系统： | 开放式系统，适合不同厂家试剂的一抗试剂。
7 | 操作界面： | 中文或英文
8 | 自动化程度： | 全自动完成所有免疫组化步骤包括脱蜡、抗原修复、封闭、一抗、二抗、DAB显示、复染。
9 | 切片容量： | ≧45
10 | 试剂容量： | ≧40
11 | 加样量： | 要求按加样整张切片的容量报价，加样量≤150ul
12 | 处理速度： | ≤3.5小时，可预约，可过夜，日处理量不小于90张切片。
13 | 抗原修复方式： | 同一轮过程同时支持酸修复和碱修复两种修复方式。
14 | 排流系统： | 有毒废水分开收集。
15 | 电源： | 220V±10%，60Hz 功率：≤1200VA
16.1 | 设备配置 | 主机1台
16.2 | 设备配置 | UPS电源1台
16.3 | 设备配置 | 电脑1台
16.4 | 设备配置 | 标签打印机1台
17 | 其他 | 提供LIS系统（朗珈系统）一个点位的接入费用（费用≧2万）
18 | 人员配备： | 配备1名技术人员
19 | 售后服务： | 1、接用户报修后，12小时到位，24小时内排除故障，零配件更换需按制造商有关规定执行。2、保养和校准按仪器制造商要求执行。
20 | 制片成交价 | 指院方自供一抗试剂盒外的每张制片成本。（---元/人份）
21 | 试剂消耗成本
21.1 | 试剂消耗成本（一抗试剂) | 招标方方自供，有无特殊要求
21.2 | 试剂消耗成本（二抗试剂及专用试剂) | 包含在制片成交价，有特殊情况请明确
21.3 | 载玻片 | 投标方需提供相应品质的粘性载玻片，包含在制片成交价中。载玻片品牌
22 | 合作期限 | 5年
23 | 2022年医院常用切片量 | 10000张
24 | 设备维修保养 | 合作期间，中标方提供设备的免费维修保养
25 | 费用结算方式 | 合作期间，中标方按收费例数结算试剂消耗。
26 | 投标公司名称 | 投标方自拟
27 | 授权投标人签名 | 投标方自拟
28 | 联系电话 | 投标方自拟