## 手术无影灯、吊塔所需数量
台州市立医院吊塔、手术无影灯需求一览表
科室名称 | 床位数 | 区域所在位置 | 吊塔 | 无影灯
NICU | 10 | 住院2层24-25——2层A-C | √
产科应急手术室 | 1 | 住院3层 | √ | √
急诊科复苏室 | 4 | 门诊1层 | √
急诊科EICU | 13 | 门诊1层 | √
急诊抢救室 | 15 | 门诊1层 | √
急诊清创室 | 1 | 门诊1层 | √
门诊手术室 | 3 | 门诊3层 | √ | √
ICU | 45 | 住院3层 | √
手术室 | 20 | 住院4层 | √ | √
内镜中心 | 10+3 | 门诊4楼 | √

## 护理吊塔基本配置要求
护理吊塔（ICU\EICU\NICU等手术室以外）投标一览表
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求
1 | 基本要求 | 护理吊塔，通过CE认证． 表面为防腐性能优、易清洗，喷塑处理，模具化生产高强度铝合金型材吊壁
2 | 双臂吊塔旋转角度 | 每一吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330°，加上移动壁可以覆盖整个护理床领域
3 | 臂长 | 悬臂长度需要有多种选择，可按客户要求定制
4 | 净起重负载能力 | ≥231kg
5 | 刹车制动 | 每个转动关节都安装机械刹车保护装置
6 | 气/电箱体长度 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座＆电插座等安装在设备吊柱两侧
7 | 气/电分离设计 | 完全的气/电（电插座）分离设计（提供彩色实物照片图来说明分离设计原理）
8 | 气体/电插座参数 | 均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，气体终端内部：采用2个插销式结构固定插头，非采用滚珠式结构。
气体终端要求：气体终端具有通、断、拔、原位待接通状态功能，分步弹出，减少医护人员的意外伤害。
气体终端要求：插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。
气体终端要求：气口工作压力：O2≥5kgf/cm2 CO2， Air≥10kgf/cm2， N2不小于15kgf/cm2
吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。
9 | 数量及型号 | ≥6个气体终端（氧气*2个、吸引*2个、AIR*2个）
10 | 气体终端品牌 | 进口知名品牌（DRAGE/MAQUET/GREGGERSEN)整体气体终端（DRAGE/MAQUET/GREGGERSEN必须提供报关证明）；颜色以及形状不同，以免互混，接插次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修
11 | 电插座 | 电源插座：14个万能电源插座；1个原装进口数据接口（RJ45）
12 | 其他配件 | 不锈钢杂物网篮2个
高强度铝合金托盘2套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（大小尺寸可安放各种类型的监护仪器，每个托盘载重≥60kg）；
托盘边配置国际标准的不锈钢边轨，以方便安装各种小型的医疗设备及附件。同时设备托盘可按客户要求自由调节高度。
铝合金抽屉2个
带转动支臂（双关节，转动半径>500mm）可调高度不锈钢输液架2套（各带有4个输液瓶挂钩）
13 | 辅助照明 | 设备吊柱上安装和箱体一体化的LED辅助照明灯带二套，灯的亮度可根据客户要求调控。功能柱承重≥150kg；请提供所投产品的彩色实物照片图！

## 手术室专用吊塔基本配置要求
手术室专用吊塔投标一览表
序号 | 招标要求 | 投标参数
一 | 技术参数要求：
1 | 主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。
2 | 吊塔轴承为滚针式设计，两轴之间采用面受力，而不是点受力的球状滚珠安装方式，以保证吊塔的承重安全性及固定性。投标时提供图片及详细说明。
3 | 吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合，每层平台都带有导轨。
4 | 气体终端要求：1）各种气体插座与吊塔统一品牌，德标。
2）均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，气体终端内部：采用2个插销式结构固定插头，非采用滚珠式结构。
5 | 气体终端要求：气体终端具有通、断、拔、原位待接通状态功能，分步弹出，减少医护人员的意外伤害。
6 | 气体终端要求：插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。
7 | 气体终端要求：麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警，并配有专门的废气排放接头。
8 | 气体终端要求：气口工作压力：O2≥5kgf/cm2 CO2， Air≥10kgf/cm2， N2不小于15kgf/cm2
9 | 吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。
10 | 提供CE认证证书。
11 | 可根据需要安装通讯接口（HIS、LIS、PAKS、麻醉信息系统、监护信息系统）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备。
12 | 吊塔箱体上必须配备氧浓度监测系统：当氧浓度报警仪的传感器检测到所在环境的氧气浓度达到25%以上时就开始蜂鸣报警和信号灯示警，外带声光报警面板。具体尺寸要求：≥长11x宽9.5x高19.5cm
13 | 每个吊塔箱体上至少≥3面配备EPoS系统，EPoS自身带24V电压。
14 | 吊塔配备摩擦刹车+电磁刹车系统（电磁刹车系统电容触摸操作把手整合在仪器平台上，用以智能控制电磁刹车系统）。
15 | 麻醉塔 每套技术规格及配置要求如下
15.1 | 吊塔净承重≥200kg。
15.2 | 双臂，旋转半径≥1200mm。
15.3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º。
15.4 | 吊柱式箱体，长度≥800mm；
15.5 | 每套配置德标气源（包括插头）：氧气*2、真空吸引*2、压缩空气*2、麻醉废气排放*1、氮气*1、二氧化碳*1
15.6 | 电源插座(中标5孔,10A)：10个；电源插座(中标3孔,16A)：1个；
15.7 | 等电位接地端子：2个；
15.8 | 网络接口（RJ45）：4个；
15.9 | SDI端口：2个 DVI端口：1 个
15.1 | 空白面板预留：2个
15.11 | 仪器平台：尺寸≥480mm*450mm，2层（其中1个仪器平台带电容触摸操作把手，用以智能控制电磁刹车系统），平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥50 kg。
15.12 | 抽屉：尺寸≥480mm*450*92mm，1个；
15.13 | 延伸臂（300+300mm，±20mm）+输液架：1套
15.14 | 边轨式集线器：4个
15.15 | 网篮：150*100*300mm，±20mm（长*宽*高），1个
15.16 | 双关节显示器支臂：1套
15.17 | 吊塔箱体上配氧气泄露报警系统：1套。
15.18 | 配置双重刹车系统(电磁刹车+摩擦刹车)：1套
16 | 腔镜塔 每套技术规格及配置要求如下
16.1 | 吊塔承重≥200kg
16.2 | 双悬臂：旋转半径≥1200mm，旋转角度≥330°，
16.3 | 吊柱式箱体，长度≥1200mm
16.4 | 每套配置气源（包括插头）：氧气*1、真空吸引*2、压缩空气*1、二氧化碳*2、氮气*1。
16.5 | 电源插座(中标5孔,10A)：12个；电源插座(中标3孔,16A)：1个；
16.6 | 等电位接地端子：2个；
16.7 | 网络接口（RJ45）：4个；
16.8 | SDI端口：2个；DVI端口：2个
16.9 | 空白面板预留：2个
16.1 | 仪器平台：4层（其中1个仪器平台带电容触摸操作把手，用以智能控制电磁刹车系统），尺寸≥480mm*450mm；抽屉1个，深度≥92mm，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨；
16.11 | 边轨式集线器：4个
16.12 | 内镜挂架：1个
16.13 | 网篮150*100*300mm，±20mm（长*宽*高）：1个
16.14 | 双关节显示器支臂：1套
16.15 | 配置双重刹车系统(电磁刹车+摩擦刹车)：1套
17 | 外科塔1 每套技术规格及配置要求如下
17.1 | 吊塔承重≥200kg
17.2 | 双悬臂：旋转半径≥1200mm，旋转角度≥330°
17.3 | 吊柱式箱体，长度≥1200mm
17.4 | 每套配置气源（包括插头）：氧气*1、真空吸引*2、压缩空气*1、二氧化碳*2、氮气*1。
17.5 | 电源插座(中标5孔,10A)：10个；电源插座(中标3孔,16A)：1个；
17.6 | 等电位接地端子：2个
17.7 | 网络接口（RJ45）：4个
17.8 | SDI端口：2个
17.9 | 空白面板预留：2个
17.1 | 仪器平台：2层（其中1个仪器平台带电容触摸操作把手，用以智能控制电磁刹车系统），尺寸≥480mm*450mm；抽屉1个，深度≥92mm，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨；
17.11 | 延伸臂（300+300mm，±20mm）+输液架：1套
17.12 | 边轨式集线器：4个
17.13 | 网篮：150*100*300mm，±20mm（长*宽*高），1个
17.14 | 双关节显示器支臂：1套
17.15 | 配置双重刹车系统(电磁刹车+摩擦刹车)：1套
18 | 外科塔2 每套技术规格及配置要求如下
18.1 | 吊塔为L型设计，横向活动半径≥1200mm；
18.2 | 吊塔高度可以根据医院层高要求调节；
18.3 | 箱体为四边型，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全；
18.4 | 箱体长度≥600mm；箱体底部有升降把手，且吊塔升降可定位，无漂移；升降高度≥400mm；
18.5 | 每套配置气源（包括插头）：氧气*1、真空吸引*2、压缩空气*1、二氧化碳*2、氮气*1。
18.6 | 电源插座(中标5孔,10A)：10个；电源插座(中标3孔,16A)：1个；
18.7 | 等电位接地端子：2个
18.8 | 网络接口（RJ45）：4个
18.9 | SDI端口：2个
18.1 | 空白面板预留：2个
19 | 体外循环塔 每套技术规格及配置要求如下
19.1 | 吊塔为L型设计，横向活动半径≥1200mm；
19.2 | 吊塔高度可以根据医院层高要求调节；
19.3 | 箱体为四边型，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全；
19.4 | 箱体长度≥600mm；箱体底部有升降把手，且吊塔升降可定位，无漂移；升降高度≥400mm；
19.5 | 每套配置气源（包括插头）：氧气*2、真空吸引*2、压缩空气*1、二氧化碳*1。
19.6 | 电源插座(中标5孔,10A)：8个；电源插座(中标3孔,16A)：1个；
19.7 | 等电位接地端子：2个
19.8 | 网络接口（RJ45）：2个
19.9 | SDI端口：2个 DVI端口：1 个
19.1 | 空白面板预留：2个
19.11 | 双关节显示器吊臂（与吊塔同底座安装）：1套
20 | 显示器吊塔 每套技术规格及配置要求如下
20.1 | 双臂吊塔：臂长≥1500mm，电动升降高度≥600mm
20.2 | 最大承载重量≥100KG
20.3 | 配置双重刹车系统(电磁刹车+摩擦刹车)：1套
20.4 | 吊柱式箱体，大屏显示器支架 (55-60寸显示器，带三个操作把手，带升降)

## 手术无影灯基本配置要求
手术无影灯投标一览表
序号 | 招标要求 | 投标参数
一、 | 数量 套，符合CE、FDA认证
手术无影灯所在位置
二、 | 技术规格及要求
2.1 | 三灯臂结构，双母灯+单显示器吊臂结构，双灯吊臂和显示器吊臂为同轴设计。
2.2 | 非传统透镜技术，采用LED发光灯泡+微反射单元光斑纵向叠加设计原理，光斑均匀无黑点无彩虹效应，最大程度保护医生健康，并有专利反射技术证明文件。
2.3 | 全金属结构的高层流指数的灯头，双灯头可紧密贴合形成更优质的综合光斑。
2.4 | 双母灯，每只灯头照度≥160,000lux。
2.5 | 色彩还原指数Ra（1-8）≥96。
2.6 | 照明深度(L1+L2) ≥1200mm。
2.7 | 光斑直径电动可调，调整范围最小≤18cm，最大≥28CM。
2.8 | 深腔无影率100%，灯头单遮无影率≥65%。
2.9 | 具有腔镜手术专用照明模式，可与主照明模式一键切换。
2.1 | 具有多功能手柄，可以在无菌手柄上任意设置两种调节功能。
2.11 | 周全的散热系统设计，使用高散热系数的金属材质，散热迅速均匀，提升灯泡寿命，灯泡使用寿命>60,000小时。
2.12 | 灯面为整片无缝安全磨砂玻璃（不是亚克力塑料），长期使用不老化，防炫目，易清洁。
2.13 | 能耗低，节约能源，每只母灯头功率≤66W。
2.14 | 医生头部温升≤1℃，提高医生工作舒适度。
2.15 | 无影灯有抗菌涂层技术，以适应严格的感控要求，可提供相关证明文件。
2.16 | 灯头要求满盘发光方式，以提高无影效果。
2.17 | 六关节悬臂系统，定位准确，不漂移。
。
2.18 | 灯头含高清无线摄像预埋系统，可安装2K或者4K中置摄像头，方便后期数字化升级。
2.19 | 显示器吊臂的旋转半径≥1800mm。
2.2 | 显示器吊臂的承重≥11kg，可承重26寸及以上的医用显示器。
2.21 | 显示器挂架背部不能裸露，需要有专业的线缆覆盖板，以利于手术室的感控管理。
2.22 | 医用显示器为全球一线品牌。
2.23 | 医用显示器的屏幕对角线尺寸≥26英寸。
2.24 | 医用显示器符合DICOM 3.14医用标准。
2.25 | 医用显示器的亮度输出采用背光稳定技术，保证背光 稳定，具备五点亮度传。感器，可自动实时监控亮度。
2.26 | 视频输入接口有：DVI；3G-SDI等。
三、 | 配置要求
3.1 | LED双母灯 套。
3.2 | 第三臂 套。
3.3 | 高清显示器≥26英寸 台。
3.4 | 无线摄像预埋系统 套。
3.5 | 消毒手柄 个。
四、 | 其他要求
4.1 | 质保期≥肆年。