## Sheet1
台州市立医院新院区病床、床头柜、陪护椅、方凳等投标一览表
一、电动病床
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 157张
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
5 | 床身要求 | 整床钢制结构，表面静电粉末喷涂，高温凝固，20年内不生锈，四角有防撞保护装置；
6 | 床头、床尾、床面板要求 | 可拆卸式ABS床头尾板
7 |  | 床侧两边要求各设引流钩两个、输液架插孔床头床尾各两个；
8 | 背部抬起 | 0°- 75°（电动）
9 | 床身整体升降 | 上升下降480-760mm
10 | 遥控器 | 手控遥控器
11 | 电机 | 丹麦进口
12 | 护栏要求 | 4片式升降ABS大护栏
13 | 床上餐板要求 | 翻转式床上餐板，可翻转至床尾内侧与尾板平叠，支架收放不影响床侧两边输液架孔的使用；支撑螺丝需提供保护塑料螺套。
14 | 杂物架要求 | 床头、床尾放置杂物架；
15 | 输液架要求 | 不锈钢输液架一支，可隐蔽放置床尾；
16 | 色泽要求 | 款式与医院新院区病房保持一致，要求美观、与病房色调保持和谐。
17 | 病床脚轮 | 5英寸静音脚轮，脚踏式中控刹车系统
18 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
19 | 保修时间 | ≥三年
20 | 交货时间 | 合同签订后30天内
21 | 现货数量 | 投标公司自拟
22 | 优惠方案 | 投标公司自拟
23 | 投标价格 | 投标公司自拟
24 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
25 | 投标联系人 | 投标公司自拟
26 | 联系电话 | 投标公司自拟
二、普通病床
1 | 采购数量 | 300张
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
5 | 床身要求 | 整床钢制结构，表面静电喷塑，高温凝固，20年内不生锈，四角有防撞保护装置；
6 | 床头、床尾、床面板要求 | 三折两摇普通病床，床头、床尾、床面板由投标公司自行推荐；
7 |  | 床侧两边要求各设引流钩两个、输液架插孔床头床尾各两个；
8 | 摇把要求 | 4） 摇把要求具有双向脱挡自动保护功能；
9 | 护栏要求 | 5） 护栏为4挡以上折叠式护栏，床栏高度约40厘米，床栏长度1.6米，距离床头10厘米，有自动锁止功能，护栏放平时低于床垫高度；
10 | 床上餐板要求 | 6） 翻转式床上餐板，可翻转至床尾内侧与尾板平叠，支架收放不影响床侧两边输液架孔的使用；支撑螺丝需提供保护塑料螺套。
11 | 杂物架要求 | 7） 床头、床尾放置杂物架；
12 | 输液架要求 | 8） 不锈钢输液架一支，可隐蔽放置床尾；
13 | 色泽要求 | 9） 款式与医院新院区病房保持一致，要求美观、与病房色调保持和谐。
14 | 病床脚轮 | 5英寸静音脚轮，脚踏式中控刹车系统
15 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
16 | 保修时间 | ≥三年
17 | 交货时间 | 合同签订后30天内
18 | 现货数量 | 投标公司自拟
19 | 优惠方案 | 投标公司自拟
20 | 投标价格 | 投标公司自拟
21 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
22 | 投标联系人 | 投标公司自拟
23 | 联系电话 | 投标公司自拟
三、床垫
1 | 采购数量 | 457张
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 床垫整体要求 | 外套为军绿色帆布，内涂防水层，配有拉链可拆卸，床垫内芯为半棕半海绵配置，海绵厚度4CM，棕垫厚度4CM
5 | 保修时间 | ≥三年
6 | 交货时间 | 合同签订后30天内
7 | 优惠方案 | 投标公司自拟
8 | 投标价格 | 投标公司自拟
9 | 付款方式 | 设备安装验收30天内支付货款的90%，余款在设备验收后的一年内付清。
10 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
11 | 投标联系人 | 投标公司自拟
12 | 联系电话 | 投标公司自拟
四、病人家属陪护椅
1 | 采购数量 | 200张
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 陪护椅整体要求 | 整床钢制结构，表面静电喷塑，高温凝固，20年内不生锈，四角有防撞保护装置，凳面采用真皮制作，款式由与医院新院区冰封一致。要求美观、与病床色调保持和谐。
5 | 现货数量
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 优惠方案 | 投标公司自拟
9 | 投标价格 | 投标公司自拟
10 | 付款方式 | 设备安装验收30天内支付货款的90%，余款在设备验收后的一年内付清。
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
五、床头柜
1 | 采购数量 | 457张
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 产品材质 | ABS
5 | 产品规格 | 480×480×760
6 | 颜色 | 符合医院现有环境。
7 | 结果特点 | 采用优级ABS工程塑料注塑成型
不锈钢台面
两侧毛巾架、挂钩，可挂轻便物件
可抽出式餐桌板及抽屉，配高级滑轮
柜子内一道有可调式层板，配热水瓶安置架。
配仪器架座，配部分仪器架
8 | 保修时间 | ≥三年
9 | 现货数量
10 | 交货时间 | 合同签订后30天内
11 | 优惠方案 | 投标公司自拟
12 | 投标价格 | 投标公司自拟
13 | 付款方式 | 设备安装验收30天内支付货款的90%，余款在设备验收后的一年内付清。
14 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
15 | 投标联系人 | 投标公司自拟
16 | 联系电话 | 投标公司自拟
六、病房方凳
1 | 采购数量 | 457张
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 尺寸 | 370*260*480
5 | 主要材质 | 台面板：环保塑料+台面板结合
主架：采用品牌钢管
管材处理：景点喷塑处理
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 优惠方案 | 投标公司自拟
9 | 投标价格 | 投标公司自拟
10 | 付款方式 | 设备安装验收30天内支付货款的90%，余款在设备验收后的一年内付清。
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟