## Sheet1
台州市立医院新冠肺炎定点医院ICU吊塔应标一览表
一、干湿分离双塔
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 22套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
5 | 基本要求 | ICU护理组合吊塔，通过CE认． 表面为防腐性能优、易清洗，喷塑处理，模具化生产高强度铝合金型材吊壁
6 | 双臂吊塔旋转角度 | 每一吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330°，加上移动壁可以覆盖整个护理床领域
7 | 臂长 | 悬臂长度需要有多种选择，可按客户要求定制
8 | 净起重负载能力 | ≥231kg
9 | 刹车制动 | 每个转动关节都安装机械刹车保护装置
10 | 气/电箱体长度 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座＆电插座等安装在设备吊柱两侧
11 | 气/电分离设计 | 完全的气/电（电插座）分离设计（提供彩色实物照片图来说明分离设计原理）
1.1湿区
1.1.1 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘2套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（大小尺寸可安放各种类型的监护仪器，每个托盘载重≥60kg）；
1.1.2 | 抽屉 | 铝合金抽屉2个
1.1.3 | 不锈钢挂篮 | 1个
1.1.4 | 电源插座 | 10A国标插座（国内名牌）10个
1.1.5 | 接地端子 | 2个
1.1.6 | 输液架 | 不锈钢输液架1个
1.1.7 | 网络接口 | 2个
1.1.8 | 视频接口 | 1个
1.1.9 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
1.1.10 | 负压接口 | 1个(德标）国际知名品牌
1.1.11 | 压缩空气接口 | 1个(德标）国际知名品牌
1.2干区
1.2.1 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘2套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（大小尺寸可安放各种类型的监护仪器，每个托盘载重≥60kg）；
1.2.2 | 抽屉 | 铝合金抽屉1个
1.2.3 | 不锈钢挂篮 | 1个
1.2.4 | 电源插座 | 10A国标插座（国内名牌）5个
1.2.5 | 接地端子 | 2个
1.2.6 | 输液架 | 不锈钢输液架1个
1.2.7 | 网络接口 | 2个
1.2.8 | 视频接口 | 1个
1.2.9 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
1.2.10 | 负压接口 | 1个(德标）国际知名品牌
1.2.11 | 压缩空气接口 | 1个(德标）国际知名品牌
二、干湿分离吊桥
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 20套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
5 | 基本要求 | ICU护理组合吊塔，通过CE认． 表面为防腐性能优、易清洗，喷塑处理，模具化生产高强度铝合金型材吊壁
6 | 刹车制动 | 每个转动关节都安装机械刹车保护装置
7 | 气/电箱体长度 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座＆电插座等安装在设备吊柱两侧
8 | 气/电分离设计 | 完全的气/电（电插座）分离设计（提供彩色实物照片图来说明分离设计原理）
2.1湿区
2.1.1 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘2套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（大小尺寸可安放各种类型的监护仪器，每个托盘载重≥60kg）；
2.1.2 | 抽屉 | 铝合金抽屉2个
2.1.3 | 不锈钢挂篮 | 1个
2.1.4 | 电源插座 | 10A国标插座（国内名牌）10个
2.1.5 | 接地端子 | 2个
2.1.6 | 输液架 | 不锈钢输液架1个
2.1.7 | 网络接口 | 2个
2.1.8 | 视频接口 | 1个
2.1.9 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
2.1.10 | 负压接口 | 1个(德标）国际知名品牌
2.1.11 | 压缩空气接口 | 1个(德标）国际知名品牌
2.2干区
2.2.1 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘2套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（大小尺寸可安放各种类型的监护仪器，每个托盘载重≥60kg）；
2.2.2 | 抽屉 | 铝合金抽屉1个
2.2.3 | 不锈钢挂篮 | 1个
2.2.4 | 电源插座 | 10A国标插座（国内名牌）5个
2.2.5 | 接地端子 | 2个
2.2.6 | 输液架 | 不锈钢输液架1个
2.2.7 | 网络接口 | 2个
2.2.8 | 视频接口 | 1个
2.2.9 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
2.2.10 | 负压接口 | 1个(德标）国际知名品牌
3.2.11 | 压缩空气接口 | 1个(德标）国际知名品牌
三、吊柱
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 1套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
5 | 基本要求 | ICU护理组合吊塔，通过CE认． 表面为防腐性能优、易清洗，喷塑处理，模具化生产高强度铝合金型材吊壁
6 | 刹车制动 | 每个转动关节都安装机械刹车保护装置
7 | 气/电箱体长度 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座＆电插座等安装在设备吊柱两侧
8 | 气/电分离设计 | 完全的气/电（电插座）分离设计（提供彩色实物照片图来说明分离设计原理）
3.1 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘2套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（大小尺寸可安放各种类型的监护仪器，每个托盘载重≥60kg）；
3.2 | 抽屉 | 铝合金抽屉2个
3.3 | 不锈钢挂篮 | 1个
3.4 | 电源插座 | 10A国标插座（国内名牌）10个
3.5 | 接地端子 | 2个
3.6 | 输液架 | 不锈钢输液架1个
3.7 | 网络接口 | 2个
3.8 | 视频接口 | 1个
3.9 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
3.10 | 负压接口 | 1个(德标）国际知名品牌
3.11 | 压缩空气接口 | 1个(德标）国际知名品牌
3 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
4 | 保修时间 | ≥三年
5 | 交货时间 | 合同签订后30天内
6 | 现货数量 | 投标公司自拟
7 | 优惠方案 | 投标公司自拟
8 | 投标价格 | 投标公司自拟
9 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
10 | 投标联系人 | 投标公司自拟
11 | 联系电话 | 投标公司自拟