## 移动空气消毒机
台州市立医院新冠肺炎定点医院空气消毒机应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 6台
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 杀菌方式 | 采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；对各种细菌、病毒的杀灭率＞99.90%；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；
1.2 | 外观尺寸 | ≤500×290×860（mm³），4个万向脚轮，可任意移动；
1.3 |  | 4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；
1.4 | 额定风量 | 可适用100m³体积及以下的场所；
1.5 | 额定功率 | 电源AC220V 50Hz；
1.6 | 等离子体发生器电场强度 | ≥8500V；；
1.7 | 等离子体发生器集尘区电场强度 | ≥4100V；；
1.8 | 等离子体发生器产生的等离子体密度 | 不小于5.6×1018-1.25×1019m-3；；
1.9 | 等离子体发生器使用寿命 | ≥50000h；
1.1 | 高压电源使用寿命 | ≥50000h
1.11 | 配备负离子发生器，所产生负离子密度 | ≥4.82×107个/cm3。
二、设备配置要求
2.1 |  | 电机1台
2.2 |  | 盘管风机1个
2.3 |  | 等离子体杀菌模块1套
2.4 |  | 初效过滤器1个
2.5 |  | 复合式过滤器1个、、
2.6 |  | 负离子发生器1个、
2.7 |  | 控制系统1套、
2.8 |  | 遥控器1只
三主要耗材及易损件
3.1 | 滤网
3.2 | 初效过滤器
3.3 | 高压发生器
3.4 | 等离子体发生器
5 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 产品图样
备注 | 上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容

## 壁挂式空气消毒机
台州市立医院新冠肺炎定点医院壁挂式空气消毒机应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 150台
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 杀菌方式 | 采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；对各种细菌、病毒的杀灭率＞99.90%；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；
1.2
1.3 |  | 4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；
1.4 | 额定风量 | 可适用100m³体积及以上的场所；
1.5 | 额定功率 | 电源AC220V 50Hz；
1.6 | 等离子体发生器电场强度 | ≥8500V；；
1.7 | 等离子体发生器集尘区电场强度 | ≥4100V；；
1.8 | 等离子体发生器产生的等离子体密度 | 不小于5.6×1018-1.25×1019m-3；；
1.9 | 等离子体发生器使用寿命 | ≥50000h；
1.1 | 高压电源使用寿命 | ≥50000h
1.11 | 配备负离子发生器，所产生负离子密度 | ≥4.82×107个/cm3。
二、设备配置要求
2.1 |  | 电机1台
2.2 |  | 盘管风机1个
2.3 |  | 等离子体杀菌模块1套
2.4 |  | 初效过滤器1个
2.5 |  | 复合式过滤器1个、、
2.6 |  | 负离子发生器1个、
2.7 |  | 控制系统1套、
2.8 |  | 遥控器1只
三主要耗材及易损件
3.1 | 滤网
3.2 | 初效过滤器
3.3 | 高压发生器
3.4 | 等离子体发生器
5 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 产品图样
备注 | 上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容