## Sheet1
台州市立医院新冠肺炎定点医院转运吸引器应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 20台
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 一、产品特征： | 1、采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。 2、采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用25分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。 3、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。 4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。 5、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。
1.2 | 二、主要技术参数 | 便携式吸引器 1、主机尺寸：≤350X140X340(含吸引瓶） *2、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg一个标准大气压) 3、负压精准度：±5Kpa *4、负压调节范围： 0.02MPa(75mmHg)～极限负压值 *5、压力指示器：表盘指针显示压力 *6、抽气速率：≥20 L/min 7、噪声：≤65 dB(A) 8、贮液瓶：≥1000mL（PC塑料） 9、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC12V *10、内置铅酸电池 *11、输入功率：110VA 12、外包装尺寸：40.5cm×20cm×36cm 13、主机净重：≤4kg 14、过滤器 ：具有滞留颗粒物的装置 15、配置车载挂架，可方便用于固定主机，并可单手操作（可选配） *16、采用交流、外接直流和机内铅酸电池三种供电方式，其中机铅酸电池 在充足情况下可连续使用25分钟以上，并可反复充电。 *17、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示 *18、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以配套车载挂架安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。
二、设备配置要求
2.1 |  | 电机1台
2.2 |  | 吸痰管 二根
2.3 |  | 吸引管 一根
2.4 |  | 熔丝管 二只
2.5 |  | 过滤器 二只
2.6 |  | 车用点烟器插头 一根
2.7 |  | 适配器 一个
2.8 |  | 手开关 一根
三主要耗材及易损件
3.1 | 空气过滤器
3.2 | 收集容器
3.3 | 吸痰管
3.4 | 吸引管
5 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 产品图样
备注 | 1、上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容
2、若投标总价格低于50万元，医院直接进入紧急采购程序，直接宣布中标。