## Sheet1
台州市立医院新冠肺炎定点医院监护系统应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 10主控中央站+160台床边机
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 主要性能参数 | 公司自拟
1.2 | 主控中央站
1.2.1 | 硬件要求 | TFT医用显示器，分辨率》1024*1280，标准以太网
1,2.1.1 |  | 品牌激光打印机
1.2.1.2 |  | 床旁监护可用一个网络
1.2.1.3 |  | 闪存存储》1GB
1.2.2 | 软件要求
1.2.2.1 |  | window7及以上工作平台
中文操作界面
内置“在线帮助”功能
1.2.3 | 中心监护及报警
TFT医用显示器》19英寸，可同屏显示16床病人实时波形和参数。
具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能
16床病人同屏同时查看时，每个病人可检测波形通道数》2通道。
16床病人同屏同时查看时，每个病人窗口同时可显示参数》2个参数
同屏同时最多可检测病人床位数量》12床
同屏最多可显示波形通道数》16道
可按报警时间、或报警参数的类别，对时间进行检索和查看
1.3 | 床边监护仪
1.3.1 | 血氧检测
1.3.2 | 血压检测
1.3.3 | 心率、脉搏检测
1.3.4 | 呼吸检测
1.3.5 | 心电检测
1.3.6 | 报警参数
1.3.7 | 数据回放
1.3.8 | 显示屏幕
1.3.9 | 其他
1.3 | 网络要求 | 提供公司自身的网络接入方案，要求每个床位均可接入中央监护系统，费用包含在总价中。
二、设备配置要求
2.1 |  | 主控中央站10台
2.2 |  | 床边监护仪160台
2.3 |  | 品牌打印机10台
2.4
2.5
5 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 产品图样
备注 | 上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容