## Sheet1
2023年台州市立医院新院区搬迁工程口腔科水处理消毒机投标一览表
序号 |  | 招标要求 | 投标相应参数 | 投标相应偏离
一、 | 适用科室： | 口腔科 | 对应指标，详细说明，否则视为不符要求
二、 | 用途： | 解决医院口腔科综合治疗台水路微生物污染问题。
三、 | 功能和技术参数及配置：
3.1 | 系统概述： | 一套系统装于口腔科总入水口，通过系统生成的微酸性电解次氯酸水以全自动管道智能供水的消毒方式对口腔科综合治疗台水路进行消毒。
3.1.1 | 电源： | AC220V 50HZ
3.1.2 | 主机尺寸: | 不大于1400mm*800mm*600mm
3.1.3 | 噪音: | ≤40dB
3.1.4 | IP等级: | IP32
3.1.5 | 有效氯浓度: | 40~80ppm
3.1.6 | Ph值: | 5.0~6.5
3.1.7 | 电极材质： | 钛基Pt-Ir电极
3.1.8 | 电极寿命： | >4000hr
3.1.9 | 给水水压： | 0.1~0.3MPa
3.1.10 | 出水压力： | 0.3MPa
3.1.11 | 原水硬度： | <400mg/L
3.1.12 | 次氯酸水发生器 | 次氯酸水发生器采用无隔膜式电解槽的方式
3.1.13 | 电解槽寿命 | ＞4000h
▲3.1.14 | 出水质量 | 出水pH5.0-6.5，有效氯浓度40-80ppm可调，出水量>200L/h
3.1.15 | 设备一般性要求1 | 设备满足《酸性电解水生成器卫生要求》的一般要求
3.1.16 | 制水机制水控制功能 | ：系统自行侦测水位，并且判定是否需要制水
3.1.17 | 水处理过滤要求 | 水源经三位一体前置精细过滤，过滤精度5μm
3.1.18 | 低水位报警功能 | 低水位警示马达断电功能：系统加压泵无水时，系统会自行停止加压泵，避免加压泵损坏
3.1.19 | 高水位报警功能 | 溢水位警示主机断电功能：系统溢水位异常时，可自动排水，不会造成溢水外泄
3.1.20 | PH报警功能 | 储水槽加装PH Sensor 传感器，并将其设定值设定在需求范围内，避免生成机因发生异常造成制出之微酸性次氯酸水水质过酸或过硷时可以立即停机
3.1.21 | 系统自动切换功能 | 配备过滤水与次氯酸水双水路智能切换系统
3.2 | 设备检测认证 | 提供检测报告或网页截图
3.2.1 | 设备一般性要求2 | 设备提供及满足《酸性电解水生成器卫生要求》中的杀灭微生物技术要求和安全性要求，并提供第三方出示的检测报告
3.2.2 | 设备一般性要求3 | 设备必须通过电气安全认证
3.2.3 | 设备一般性要求4 | 设备需在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成消毒产品网上备案，并出具查询结果
3.2.4 | 设备一般性要求5 | 设备拥有自主知识产权（专利）可优先考虑
3.2.5 | 设备一般性要求6 | 电解液需要出具有CMA资质的检测报告
3.2.6 | 设备一般性要求7 | 3.1.25针对次氯酸水发生器所做的“微核试验”，出示结果为阴性的第三方检验报告
3.2.7 | 设备一般性要求8 | 设备生产制造商必须提供由第三方检测机构针对“次氯酸水对PA管浸泡前后的质量变化，g”项目与次氯酸水对PU管浸泡前后的质量变化，g”所出示的测试报告，并出示测试结果
3.2.8 | 设备一般性要求9 | 设备生产单位须提供由省疾病预防控制中心出示的关于“皮肤刺激试验（一次破损）”的检测报告，并出示检测结果为轻刺激性的测试结果报告
3.2.9 | 设备一般性要求10 | 设备生产制造商提供由疾病预防控制中心出示的项目名称为“微酸性次氯酸水（电解水）对医疗机构口腔综合治疗台水路污染消毒效果评估”的研究报告
3.3 | 主要配置：
3.3.1 | 主机： | 1台
3.3.2 | 3.3.2 连接管路： | 1套
四、 | 售后服务
4.1 | 维修
4.1.1 |  | 设备验收合格后免费保修贰年，需提供原厂保修承诺。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期
4.1.2 |  | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容）
4.1.3 |  | 维修响应时间8个工作小时，24个工作小时未修复提供备品
4.1.4 |  | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service
4.2 | 附加必备条件：
4.2.1 |  | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价
4.2.2 |  | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格
4.2.3 |  | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)
4.2.4 |  | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
4.2.5 |  | 提供同类产品（或升级前的型号），近3年同级医院用户合同，要求提供最终用户合同复印件，须有投标单位盖章
五、 | 安装及验收要求
5.1 | 到货期： | 中标即日起三个月内；如有例外，可在合同中另行约定
5.2 | 安装地点： | 由销售方免费将货送至医院安装现场
5.3 | 安装完成时间： | 接用户通知后7个工作日内全部调试完成
六 | 设备主要易损件及维修配件
6.1 | 滤芯 | 公司自拟
6.2 | 电解质原液 | 公司自拟
6.3 | 电解槽 | 公司自拟
6.4 | 其他易损件 | 公司自拟
七 | 公司报价
7.1 | 设备名称
7.2 | 生产厂家
7.3 | 规格型号
7.4 | 注册证号（或消毒产品生产许可证号及批准文号）
7.5 | 采购数量 | 一台
7.6 | 首次报价 | 公司自拟
7.7 | 最终成交价 | 公司自拟
7.8 | 设备保修期限 | 公司自拟
7.9 | 保修期后维修费用承诺 | 维修配件按当期报价 %计价，人工费用按 元/次计算
7.1 | 其他优惠方案
八 | 投标公司信息
8.1 | 投标公司名称 | 公司自拟
8.2 | 投标授权人姓名 | 公司自拟
8.3 | 投标人联系电话 | 公司自拟