## Sheet1
2023年台州市立医院血气分析仪及配套试剂投标一览表
序号 | 指标项 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
1 | 设备用途 | 适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。
2 | 设备名称 | 投标商自拟
3 | 设备规格型号 | 投标商自拟
4 | 生产厂家 | 投标商自拟
5 | 注册证号 | 投标商自拟
6 | 采购数量 | 3台
7 | 检测项目： | PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、tBili、SO2。
8 | 样本量 | 全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL。
9 | 进样方式： | 全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器
10 | 测试方法： | 电极法，光学法（血氧）。
11 | 测试速度： | ≤45s全参数。
12 | 生物安全性： | 仪器本身无血样及试剂流通通道，从而尽可能保障操作人员的生物安全性。
13 | 分析包、电极等所有消耗品出厂有效期均 | ≥180天。
14 | 分析包、电极等所有消耗品上机效期 | ≥31天。
15 | 定标： | 自动执行一点和两点定标。
16 | 其他要求1 | 无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护。
*17 | 其他要求2 | 使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。
*18 | 其他要求3 | 分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏。
19 | 其他要求4 | 标配内置质控；执行质控程序不消耗测试人份数——显著节省科室费用。
20 | 其他要求5 | 系统对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。
21 | 其他要求6 | 处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。
22 | 其他要求7 | 病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。
23 | 其他要求8 | 若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。
24 | 其他要求9 | 内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。
25 | 其他要求10 | 可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。
26 | 其他要求11 | 用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。
27 | 其他要求12 | 仪器内置操作演示录像，方便操作者参考。
28 | 到货时间 | 合同签订30天内
29 | 保修时间 | 5年
30 | 付款方式 | 检测完成，提供检测报告后的10个工作日内一次性付清
31 | 优惠方案 | 投标公司自拟
32 | 投标价格 | 投标公司自拟
33 | 试剂包价格 | 投标公司自拟
34 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
35 | 投标联系人 | 投标公司自拟
36 | 联系电话 | 投标公司自拟