## Sheet1
2023年台州市立医院硬质灭菌容器（消毒盒）投标一览表
序号 | 指标项 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
1 | 设备名称 | 投标商自拟
2 | 设备规格型号 | 投标商自拟
3 | 生产厂家 | 投标商自拟
4 | 注册证号 | 投标商自拟
5 | 采购数量 | 25套
6 | 功能： | 用于装载手术器械，外部无需再加包布或无纺布包装，可直接进行高压蒸汽灭菌或低温等离子灭菌，灭菌完成后可达到手术器械的无菌存储效果，无菌存储时间需至少达到180天。
主要技术参数：
7 |  | 消毒盒592*274*135mm，3/4和1/2大小灭菌盒可选，需满足双层装载。
*8 | 材质要求： | 进口全铝，一体成型，坚固耐用，重复清洗消毒不会发生断裂情况。
9 | 结构要求： | 包含灭菌盒底盒、单层铝制盒盖，以及手术器械装载托盘，重量轻便。
*10 | 过滤系统： | 盒盖上含可重复使用的滤纸过滤系统，盒盖内外均有滤纸保护装置。滤纸至少可重复使用1000次，更换简便。
11 | 视觉标识： | 盒盖红色，颜色多种可选，方便工作人员识别用于不同术式的灭菌盒。
12 | 附件配置： | 可选配同品牌多种固定支架，用于固定精密手术器械，避免转运过程中对器械的损伤。
13 | 使用寿命 | 能保障5000次及以上的灭菌循环
14 | 密封性： | 超强密封性能；安全锁扣设计，确保灭菌后器械盒密封完好。
*15 |  | 灭菌盒无菌保质期需提供中国疾病预防控制中心证明。
16 |  | 灭菌完成后可达到手术器械的无菌存储效果，无菌存储时间需达到180天以上。
17 | 到货时间 | 合同签订30天内
18 | 保修时间 | 5年
19 | 付款方式 | 设备验收完成的10个工作日内支付合同款的90%，合同余款1年内付清。
20 | 优惠方案 | 投标公司自拟
21 | 投标价格 | 投标公司自拟
22 | 试剂包价格 | 投标公司自拟
23 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
24 | 投标联系人 | 投标公司自拟
25 | 联系电话 | 投标公司自拟