## 全自动医用纤维织物
2023年台州市立医院全自动医用纤维织物消毒烘干系统投标一览表
序号 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
一、基本要求：
1.1 | 系统由全自动医用织物湿热消毒机1台、全自动烘干机1台组成；
1.2 | 适用范围：对医用织物进行湿热消毒和烘干；
二、主要技术参数
2.1 | 织物消毒设备（1 台）
2.1.1 | 设备每循环可处理干燥织物≥11kg; 内桶容量≥110L；
2.1.2 | 设备体积≤0.55 m3，且宽≤0.68m，高度＜1.1m；可与烘干机叠放（需提供证明文件和实物图片）
2.1.3 | 内滚筒直径≥532mm, 进深≥425mm；
2.1.4 | 设备供电可连接380V
2.1.5 | 设备可提供泵排和阀排两种排水选择；
2.1.6 | 设备要求铸铁配重，配备液压减震装置，增强机器运行运转稳定性及降低噪音。单台机器净重量应≥150kg；
2.1.7 | 外滚筒、内滚筒及舱门均为不锈钢材质，耐高温能力≥95℃；
2.1.8 | 内滚筒腔体抛光率 ≤ 0.05微米，杜绝微生物残留；
2.1.9 | 独立试剂分配盒，带脉冲式强力喷流自清洁功能，避免化学剂残留，且位于机器正面；
2.1.10 | 设备性能：转速[rpm]≥1200rpm，洗脱力≥380g；
2.1.11 | 专业控制系统；程序位置，清洗程序每个步骤的参数均可调节；内置程序，语言可选且有专用高温消毒程序。
2.1.12 | 配备≥4.7寸触摸显示屏控制面板，全触摸控制系统，自带中文界面，可根据需求设定300+清洗消毒程序。
2.1.13 | 排水口径≥50cm，大口径的排水设置避免泥沙堵塞。设备带抽屉式泥沙过滤底座，避免排出污物堵塞管路；
2.1.14 | 15年以上使用寿命；
2.1.15 | 需提供第三方检测机构出具的依据《消毒技术规范》检测的高温浸泡杀菌实验报告，检测菌种需≥5种，需包含MRSA、白色念珠菌和铜绿假单胞菌，杀灭对数值均＞3；
2.1.16 | 需提供国内第三方检测机构提供的设备消毒高温消毒能力的报告，即温度需≥85℃且持续时间≥15分钟的检测报告；
*2.1.17 | 需提供在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”上完成备案并可查询的截图，并确保能实时查询到完成备案的信息。
2.2 | 织物烘干机（1 台）
2.2.1 | 轴心式旋转气流滚筒设计；
2.2.2 | 直排气设计，确保最短时间完成烘干。常规织物烘干程序一个烘干循环时间≤25分钟；
2.2.3 | 机器前表面为全不锈钢材质，防止细菌传播及滋生，并便于消毒液擦拭；
2.2.4 | 内滚筒采用无缝焊接技术与先进冲孔技术，烘干时避免织物纤维脱落
2.2.5 | 滚筒容量≥200L，且机器宽≤0.68m，高度＜1.1m；
2.2.6 | 专业控制系统；可插USB连接编写程序；
2.2.7 | 绒毛过滤器需位于机器正面，便于清洁操作；
2.2.8 | 设备具有自动报警及故障诊断功能；
三、售后服务：
3.1 | 整机保修期≥3年；
3.2 | 设备由国内制造厂商提供售后服务工程师直接执行安装和维修；
3.3 | 提供使用手册；
3.4 | 免费对操作人员进行使用培训，免费对医院维护工程师进行维修培训；
3.5 | 维修响应速度≦24小时。
4 | 设备名称
5 | 规格型号
6 | 生产厂家
7 | 企业生产批准文号
8 | 消毒产品证件号
9 | 到货时间:合同签订30天内
10 | 付款方式：软件安装验收合格后的10个工作日内支付合同款的90%，合同余款1年内付清。
11 | 优惠方案
12 | 设备投标价格
13 | 消毒试剂投标价格
14 | 投标公司名称
15 | 投标联系人
16 | 联系电话

## 医用鞋
2023年台州市立医院全自动医用鞋消毒烘干系统投标一览表
序号 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
一、基本要求：
1.1 | 系统含全自动医疗用品湿热消毒机1台；
1.2 | 适用范围：对医疗用品（医用鞋）进行清洗、湿热消毒和烘干；
二、主要技术参数
2.1 | 医疗用品湿热消毒机
2.1.1 | 设备每循环可处理设备每循环可处理医用鞋≥60只；
2.1.2 | 主机体积≤1.31 m3，且宽≤0.9m；
2.1.3 | 内滚筒直径≥670mm, 进深≥530mm；
2.1.4 | 设备供电需连接380V；
2.1.5 | 设备采用双进水设计，进水快；≥3寸超大排水阀，阀排节省工作时间；
2.1.6 | 设备要求铸铁配重，配备液压减震装置，增强机器运行运转稳定性及降低噪音。单台机器净重量应≥600kg；
2.1.7 | 外滚筒、内滚筒及舱门均为不锈钢材质耐高温能力≥95℃；
2.1.8 | 外滚筒一体成型，超大型铝圈支撑，防震能力强，防锈蚀；
2.1.9 | 三轴承设计，终身免维护；
2.1.10 | 内滚筒腔体设计无死角，抛光率 ≤ 0.05微米，杜绝微生物残留；
2.1.11 | 可配备液体化学品智能抽吸泵≥6个；
2.1.12 | 独立试剂分配盒，带脉冲式强力喷流自清洁功能，避免化学剂残留；
2.1.13 | 设备性能：转速[rpm]≥1000rpm，洗脱力≥380g；
2.1.14 | 专业控制系统；清洗程序参数可调节，程序数量≥50套；操作面板带彩色显示屏，≥6行显示能力；≥7寸超大触摸屏；
2.1.15 | 15年以上使用寿命；
2.1.16 | 生产厂家需具有消毒产品生产许可批件，生产范围需包括湿热清洗消毒机；
2.1.17 | 需提供第三方检测机构出具的该品牌该型号设备依据《消毒技术规范》检测的湿热杀菌实验报告，检测菌种需≥5种，需包含MRSA、白色念珠菌和铜绿假单胞菌，杀灭对数值均＞5；
2.1.18 | 需提供国内第三方检测机构提供的设备消毒高温消毒能力的报告，即温度需≥85℃且持续时间≥15分钟的检测报告；
2.1.19 | 需提供在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”上完成备案并可查询的截图，并确保能实时查询到完成备案的信息。
三、售后服务：
3.1 | 整机保修期≥3年;
3.2 | 由制造厂商提供售后服务工程师直接执行安装和维修;
3.3 | 提供使用手册和维修手册;
3.4 | 免费对操作人员进行使用培训，免费对医院维护工程师进行维修培训;
3.5 | 维修响应速度≦24小时。
4 | 设备名称
5 | 规格型号
6 | 生产厂家
7 | 企业生产批准文号
8 | 消毒产品证件号
9 | 到货时间:合同签订30天内
10 | 付款方式：软件安装验收合格后的10个工作日内支付合同款的90%，合同余款1年内付清。
11 | 优惠方案
12 | 设备投标价格
13 | 消毒试剂投标价格
14 | 投标公司名称
15 | 投标联系人
16 | 联系电话