## Sheet1
2023年台州市立医院预清洗消毒器投标一览表
序号 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
一 | 产地要求：进口
二 | 数量：1台
三 | 产品名称：预清洗消毒器
四 | 生产厂家
五 | 产品注册证
六 | 功能：用于对感染器械或特殊污染器械的清洗消毒预处理等。可适用于常规手术器械、麻醉呼吸管道、管腔类医疗器械、拖鞋、奶瓶、便盆和尿杯的清洗、消毒和干燥；
七 | 详细技术参数如下：
*7.1 | 腔体有效容积≥150升，能单独处理≥6个标准器械篮筐（480×250×60mm或340×250×70mm）。腔体内清洗架采用双层式设计，下层高度可调，保证设备能同时处理不同高度器械且最大器械装载高度≥490mm。
7.2 | 消毒功能：物理消毒，最高级别消毒为水温达93℃，A0值3000。带干燥功能，程序可以包括预洗、主洗、冲洗、终未漂洗消毒及干燥等阶段。
7.3 | 程序：内置20个程序（可根据客户要求进行设置），程序时间：7-60分钟
7.4 | 喷淋臂：机身内置旋转喷淋臂≥2个，扁平形喷淋臂，喷淋臂上下双向喷水，保证器械的全面清洗；喷淋臂的未端可拆卸，便于喷淋臂内部污垢的清洗。
7.5 | 清洗架注水方式：清洗舱向清洗架注水口≥2个，为保证清洗架内部水压平衡，进水口设在清洗架侧面。
7.6 | 台式、单门；带有透明玻璃观察窗，腔体内置观察灯；门可做为装载平台。
7.7 | 显示方式：LCD显示，具有自诊断功能，显示屏上能清晰的显示程序、阶段、腔体温度、错误代码和剩余时间。为保证消毒效果，设备运行过程中显示屏能实时显示腔体内的测试温度和实际温度，并进行实时对比。确保温度达到消毒要求。
*7.8 | 为保证消毒效果，设备运行过程中显示屏能实时显示腔体内的测试温度和实际温度（两套独立的温度监控系统）并进行实时对比，确保消毒过程中的水温能达到消毒要求。
7.9 | 操作面板与门的玻璃为分体式设计，避免高温玻璃门造成显示屏的过热或熏蒸。
*7.10 | 操作面板为玻璃材质，触摸式压力感应按键。卫学生设计，机身不藏污纳垢，方便清洁，所有数据、电源以及管路接口均在设备后部下方。
7.11 | 节能节水：电加热，水耗量平均≤12升/循环，最大耗电量≤6.3KW
7.12 | 干燥系统：机身内置带高效过滤器的干燥单元，避免干燥过程手术器械的二次污染。
7.13 | 腔体材料：耐酸耐腐蚀316L不锈钢
7.14 | 循环泵流量≥380L/分钟，主洗阶段纯水耗量≤12升
7.15 | 台式，安装使用方便，符合现场安装条件。机身宽度≤600mm，高度≤850mm
7.16 | 加剂泵：内置2个清洗液加剂泵，自动加注。
7.17 | 原装进口，提供医疗器械注册证
7.18 | 消毒质量可靠，验收时必须提供消毒产品安全卫生评价报告。
7.19 | 成熟品牌，同型号清洗消毒器浙江省内医院用户≥10家且浙江省内原厂驻点工程师≥7名。提供真实用户名单。
八 | 配置要求：
8.1 | 打印机：1个
8.2 | 上层清洗架：1只
8.3 | 下层器械清洗架：1只
九 | 保修期：整机保修≧3年
十 | 付款方式：设备验收完成的10个工作日内支付合同款的90%，合同余款1年内付清。
十一 | 优惠方案
十二 | 投标价格
十三 | 消毒试剂价格
十四 | 投标公司名称
十五 | 投标联系人
十六 | 联系电话