## 手术吊塔
台州市立医院迁建工程手术室吊塔应标一览表
一、麻醉塔
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 基本要求 | 吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。
2 | 双臂吊塔旋转角度 | 每臂长≥600mm，每一吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330°，加上移动壁可以覆盖整个手术床区域
3 | 臂长 | 悬臂长度需要有多种选择，可按客户要求定制
4 | 净起重负载能力 | ≥231kg
5 | 刹车制动 | 每个转动关节都安装机械刹车或气动刹车保护装置
6 | 气/电箱体长度 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座＆电插座等安装在设备吊柱两侧
7 | 气/电分离设计 | 完全的气/电（电插座）分离设计（提供彩色实物照片图来说明分离设计原理）
7.1 |  | 吊塔内部设计可以避免因氧气泄露引起火灾，配备氧气泄露报警装置
7.2 |  | 电源插座等电位接地端不与吊塔接地共用
7.3 |  | 所有插座和接口可以同时使用，互不干扰
8 | 气体终端要求 | 国际知名品牌
8.1 |  | 提供气体终端样品，并提供对应的堵头(二次接头)，原装进口气体终端
8.2 |  | 德标插头，均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，六滚珠设计或者插销式设计、并且具有Standby（原位待接通状态）功能。
8.3 |  | 插座插头可保证5万次以上的插拔，可带气维修。（提供第三方5万次插拔测试报告）
8.4 |  | 麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警。
一、麻醉塔
1 | 采购数量 | 16套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
1.1.1 | 臂长 | 每臂长≥600mm，悬臂长度有多种选择，可按要求定制
1.1.2 | 箱体 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座、电插座等安装在设备吊柱两侧
1.1.3 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘2套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备，尺寸：≥长500*宽500，每个托盘载重≥60kg）；
1.1.4 | 抽屉 | 铝合金抽屉1个，长500*宽500*深200
1.1.5 | 不锈钢挂篮 | 1个
1.1.6 | 电源插座1 | 10A国标插座（国内名牌）10个
1.1.7 | 电源插座2 | 16A国标插座（国内名牌）1个
1.1.8 | 接地端子 | 2个
1.1.9 | 双关节伸展臂输液杆 | 2个
1.1.10 | 网络接口 | 2个
1.1.11 | 视频接口 | 1个
1.1.12 | 箱体上氧气泄露报警装置 | 1个
1.1.13 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
1.1.14 | 负压接口 | 2个(德标）国际知名品牌
1.1.15 | 麻醉废气接口 | 1个
1.1.16 | 压缩空气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
1.1.17 | 二氧化碳接口接口 | 1个(德标）国际知名品牌
二、麻醉外科综合塔
序号 | 招标要求 | 招标参数
1 | 采购数量 | 6套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
2.1.1 | 臂长 | 每臂长≥600mm，悬臂长度有多种选择，可按要求定制
2.1.2 | 箱体 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座、电插座等安装在设备吊柱两侧
2.1.3 | 仪器平台 | 高强度铝合金大托盘3套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备，尺寸：长650*宽500，每个托盘载重≥60kg）；
2.1.4 | 抽屉 | 铝合金抽屉1个，长650*宽500*深200
2.1.5 | 不锈钢挂篮 | 1个
2.1.6 | 电源插座1 | 10A国标插座（国内名牌）10个
2.1.7 | 电源插座2 | 16A国标插座（国内名牌）1个
2.1.8 | 接地端子 | 2个
2.1.9 | 双关节伸展臂输液杆 | 2个
2.1.10 | 网络接口 | 4个
2.1.11 | 视频接口 | 1个
2.1.12 | 箱体上氧气泄露报警装置 | 1个
2.1.13 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
2.1.14 | 负压接口 | 2个(德标）国际知名品牌
2.1.15 | 麻醉废气接口 | 1个
2.1.16 | 压缩空气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
2.1.17 | 二氧化碳接口接口 | 2个(德标）国际知名品牌
三、外科综合塔
序号 | 招标要求 | 招标参数
1 | 采购数量 | 13套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
3.1.1 | 臂长 | 每臂长≥600mm，悬臂长度有多种选择，可按要求定制
3.1.2 | 箱体 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座、电插座等安装在设备吊柱两侧
3.1.3 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘3套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（尺寸：≥长500*宽500，每个托盘载重≥60kg）；
3.1.4 | 抽屉 | 铝合金抽屉1个，长500*宽500*深200
3.1.5 | 不锈钢挂篮 | 1个
3.1.6 | 电源插座1 | 10A国标插座（国内名牌）8个
3.1.7 | 电源插座2 | 16A国标插座（国内名牌）1个
3.1.8 | 接地端子 | 2个
3.1.9 | 双关节伸展臂输液杆 | 2个
3.1.10 | 网络接口 | 4个
3.1.11 | 视频接口 | 1个
3.1.12
3.1.13 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
3.1.14 | 负压接口 | 2个(德标）国际知名品牌
3.1.15 | 二氧化碳接口接口 | 1个(德标）国际知名品牌
3.1.16 | 压缩空气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
四、腔镜塔
序号 | 招标要求 | 招标参数
1 | 采购数量 | 2套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
4.1.1 | 臂长 | 每臂长≥600mm，双臂，悬臂长度有多种选择，可按要求定制
4.1.2 | 箱体 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座、电插座等安装在设备吊柱两侧
4.1.3 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘4套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（长650*宽500，每个托盘载重≥60kg）；
4.1.4 | 抽屉 | 铝合金抽屉1个，长650*宽500*深200
4.1.5 | 不锈钢挂篮 | 1个
4.1.6 | 电源插座1 | 10A国标插座（国内名牌）8个
4.1.7 | 电源插座2 | 16A国标插座（国内名牌）1个
4.1.8 | 接地端子 | 2个
4.1.9 | 双关节伸展臂输液杆 | 2个
4.1.10 | 网络接口 | 4个
4.1.11 | 视频接口 | 1个
4.1.12 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
4.1.13 | 负压接口 | 2个(德标）国际知名品牌
4.1.14 | 二氧化碳接口接口 | 2个(德标）国际知名品牌
9 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
10 | 保修时间 | ≥三年
11 | 交货时间 | 合同签订后30天内
12 | 现货数量 | 投标公司自拟
13 | 优惠方案 | 投标公司自拟
14 | 投标价格 | 投标公司自拟
14.1 | 麻醉塔报价
14.2 | 麻醉外科综合塔报价
14.3 | 外科综合塔报价
14.4 | 腔镜塔报价
14.5 | NICU护理塔拆、装费用 | 分三期施工，第一期预埋安装管件（包括电路、气路以及安装支架、法兰等）；第二期在科室搬迁前半月拆装部分吊桥；第三期科室搬迁后半个月拆装剩余的吊桥）
15.5 | 12号手术间德尔格麻醉塔拆、装费用 |  | DSA6?还是门诊妇产科手术室？
15 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
16 | 投标联系人 | 投标公司自拟
17 | 联系电话 | 投标公司自拟
Note on J44: Ushop: 9、10、11

## 内镜吊塔
台州市立医院迁建工程内镜中心复合吊塔应标一览表
序号 |  | 招标要求 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 设备名称： | 内镜中心复合吊塔
2 | 设备数量： | 10套
3 | 设备用途： | 内镜中心使用
4 | 气体管路要求 | 医用级气体软管提供生物相容性报告
5 | 防静电要求 | 表面静电涂装提供第三方检测证明
6 | 主要技术要求：
6.1 | 结构 | 符合医院内镜中心的需求，采用腔镜吊塔和独立显示器悬臂复合式结构。
6.2 | 吊塔基座预埋 | 投标人中标后，需按医院临床要求，提供相应的布局图，按装修进度进场预埋吊塔基座。
6.3 | 吊塔部分要求：
6.3.1 | 吊塔总体要求： | 吊塔所采用的材料材质为高强度、耐腐蚀铝合金材料，采用圆弧形设计,净化时塔身及悬臂对空气的阻力小。吊塔横臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺，密封性设计，表面高温喷涂处理，应防腐防锈且易于清洁。吊塔通体颜色柔和且一致，型材结合处缝隙应密封，气、电插座分离。
6.3.2 | 旋转： | 吊塔旋转角度≥330度，且具有良好的限位系统。
6.3.3 | 电源： | 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，通过CCC认证.电源插座容量为单相220V/10A。
6.3.4 | 接地： | 吊塔专用接地端子数量≥2，专用接地端子必须单独独立接地。电源地线与接地端子不能共用
6.3.5 | 气口标色 | 气体出口均要以标准色予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。
6.3.6 | 气电分离： | 电路、气路均须为单独回路，互不串联
6.3.7 | 气体终端： | 采用吊塔品牌一致的原厂气体终端，气体终端必需标有原厂LOGO；具备防误插功能，三状态（通、断、拔）气口，带有原位待接通功能，能带气维修。中标人提供的气体终端规格需符合医院要求。
6.3.8 | 刹车： | 吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。
6.4 | 显示器悬臂要求：
6.4.1 | 关节： | 采用4关节设计，其中3个关节具备340°旋转，1个关节具备90°上下调节。
6.4.2 | 弹簧臂： | 采用铝合金一体成型悬臂，保证显示器悬挂中不移位。
6.4.3 | 悬臂长度： | 固定臂长度：≥600mm；弹簧臂长度：≥600mm。
6.4.4 | 预留线： | 预留显示器数据线及电源线（医院现有显示器相匹配）
6.4.5 | 净载重量： | ≥250 Kg
6.5 | 技术及单套配置要求：
6.5.1 | 单臂活动半径： | ≥900mm
6.5.2 | 吊塔净载重量： | ≥280Kg
6.5.3 | 基座： | 长度≥1300mm，可安装足够数量气体终端和电源插座，所有气体终端和电源插座等必须在吊塔侧面，气、电分离设计。
6.5.4 | 电源插座： | 15个（10A/250V，中国标准插座14个；16A/250V，中国标准插座1个；）
6.5.5 | 气体出口插座（为三状态）3种： | 氧气O2×2；真空吸引Vac×2；二氧化碳CO2×2；废气排放1个。
6.5.6 | 输液装置及网篮： | 吊塔配有输液装置1个，配备不锈钢网篮2个
6.5.7 | 仪器平台： | 4层(底层带抽屉，要求每层高度可调），仪器平台采用高强度、耐腐蚀铝合金材料一体成形,表面防腐防锈处理,单个托盘承重量≥80公斤，平台边沿配置国际标准的铝合金边轨，以方便安放各种小型的医疗设备及附件。
6.5.8 | 网络接口： | 吊塔上均需装2路网络接口
6.5.9 | 接地端子： | 吊塔专用接地端子2个
6.5.10 | 数据线接口 | SDI接口：2个；
6.5.11 | 腔镜挂架： | 2个
6.5.12 | 水桶支架： | 2个（挂桶挂架（肠胃各 1个）
6.5.13 | 吊塔显示器支架： | 1个
6.5.14 | 负压吸引瓶挂架 | 1个
6.5.15 | 输液泵架 | 一个
7 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
8 | 保修时间 | ≥三年
9 | 交货时间 | 合同签订后30天内
10 | 现货数量 | 投标公司自拟
11 | 优惠方案 | 投标公司自拟
12 | 投标价格 | 投标公司自拟
13 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
14 | 投标联系人 | 投标公司自拟
15 | 联系电话 | 投标公司自拟

## 手术无影灯
台州市立医院迁建工程手术无影灯应标一览表
序号 | 招标要求 | 投标参数 | 投标响应偏离
一 | 手术LED无影灯
1 | 手术LED无影灯技术要求：
1.1 | 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。
1.2 | 手术灯弹簧臂采用弹簧臂，调节轻便不漂移。
1.3 | 灯头为多边形超薄设计，具有良好的层流穿透效果，双母灯设计，均符合现代层流手术室感控要求。
1.4 | 灯盘一体成型操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。
1.5 | 手术灯灯头符合IP54防水防尘等级，提供第三方检测证明复印件。
1.6 | 洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。
1.7 | 光柱深度≥1200mm。
1.8 | 光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足：灯头高度不变的前提下，光:200-250mm可调，提供第三方检测证明复印件。
1.9 | d50/d10最小光斑直径下≤60%，最大光斑直径≥70%，提供第三方检测证明复印件。
1.2 | 照度（LX):160000
1.21 | LED 平均寿命≥6000小时
1.22 | 母灯深腔照明率100%
1.23 | 显色指数Ra≥97
1.24 | 显色指数R9≥97
1.25 | 具备色温可调功能，可调范围3500K-5100K。
1.26 | 无影灯灯头采用触摸屏式控制操作方式。除了提供光斑、照度等操作外，另可提供不少于6组的分术式调节功能，方便医护人员在不同手术模式下快速切换。
1.26.1 | 腔镜光可一键切换。
1.27 | 可配≥200万中置摄像系统（不含在投标总价中）。
1.27.1 | 中置摄像头可不移动灯头单独进行330°旋转，摄像画面随摄像头旋转变化。
2 | 配置要求
2.1 | 双灯悬吊系统17套
2.2 | 单灯悬吊系统12套
2.3 | 第三臂显示器悬挂系统8套
2.4 | 消毒手柄40个
3 | 三级医院主要用户名单
4 | 保修时间≥三年
5 | 交货时间：合同签订后30天内
6 | 现货数量
7 | 优惠方案
8 | 投标价格
8.1 | 双灯悬吊系统报价
8.2 | 单灯悬吊系统报价
8.3 | 200万中置摄像系统报价
8.4 | 第三臂显示器悬挂系统报价
8.5 | 老院区手术室1套德尔格无影灯（双母灯）拆、装费用
9 | 投标公司名称
10 | 投标联系人
11 | 联系电话

## 麻醉复苏护理吊柱
台州市立医院迁建工程麻醉复苏吊柱应标一览表
一、麻醉塔
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 10套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
5 | 基本要求 | 吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。
6 | 气/电箱体长度 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座＆电插座等安装在设备吊柱两侧
7 | 气/电分离设计 | 完全的气/电（电插座）分离设计（提供彩色实物照片图来说明分离设计原理）
7.1 |  | 吊塔内部设计可以避免因氧气泄露引起火灾
7.2 |  | 电源插座等电位接地端不与吊柱接地共用
7.3 |  | 所有插座和接口可以同时使用，互不干扰
8 | 气体终端要求 | 国际知名品牌
8.1 |  | 提供气体终端样品，并提供对应的堵头(二次接头)
8.2 |  | 德标插头，均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，六滚珠设计、并且具有Standby（原位待接通状态）功能。
8.3 |  | 插座插头可保证5万次以上的插拔，可带气维修。（提供第三方5万次插拔测试报告）
8.4 |  | 麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警。
9 | 配置要求
9.2 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘4套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（大小尺寸可安放各种类型的监护仪器，每个托盘载重≥60kg）； | SL 箱体。把手托盘 1 个，4U 抽
9.2 | 抽屉 | 铝合金抽屉1个，长500*宽500*深200 | 屉托盘 1 个。氧气 2 个，负压 1
9.3 | 不锈钢挂篮 | 1个 | 个，空气 1 个，电端 8 个，等
9.4 | 电源插座1 | 10A国标插座（国内名牌）10个 | 电位 2 个，RJ45 1 个。单臂输
9.5 | 电源插座2 | 16A国标插座（国内名牌）1个 | 液架
9.6 | 接地端子 | 2个
9.7 | 双关节伸展臂输液杆 | 2个
9.8 | 网络接口 | 2个
9.9 | 视频接口 | 1个
9.1 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
9.11 | 负压接口 | 2个(德标）国际知名品牌
9.12 | 麻醉废气接口 | 1个
10 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
11 | 保修时间 | ≥三年
12 | 交货时间 | 合同签订后30天内
13 | 现货数量 | 投标公司自拟
14 | 优惠方案 | 投标公司自拟
15 | 投标价格 | 投标公司自拟
16 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
17 | 投标联系人 | 投标公司自拟
18 | 联系电话 | 投标公司自拟

## 新生儿护理吊柱
台州市立医院迁建工程新生儿护理吊柱应标一览表
一、麻醉塔
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 30套
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
5 | 基本要求 | 吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。
6 | 气/电箱体长度 | 设备吊柱长L>700mm，气体插座＆电插座等安装在设备吊柱两侧
7 | 气/电分离设计 | 完全的气/电（电插座）分离设计（提供彩色实物照片图来说明分离设计原理）
7.1 |  | 吊塔内部设计可以避免因氧气泄露引起火灾
7.2 |  | 电源插座等电位接地端不与吊柱接地共用
7.3 |  | 所有插座和接口可以同时使用，互不干扰
8 | 气体终端要求 | 国际知名品牌
8.1 |  | 提供气体终端样品，并提供对应的堵头(二次接头)
8.2 |  | 德标插头，均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，六滚珠设计、并且具有Standby（原位待接通状态）功能。
8.3 |  | 插座插头可保证5万次以上的插拔，可带气维修。（提供第三方5万次插拔测试报告）
8.4 |  | 麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警。
9 | 配置要求
9.2 | 仪器平台 | 高强度铝合金托盘4套，托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备（大小尺寸可安放各种类型的监护仪器，每个托盘载重≥60kg）；
9.2 | 抽屉 | 铝合金抽屉1个，长500*宽500*深200
9.3 | 不锈钢挂篮 | 1个
9.4 | 电源插座1 | 10A国标插座（国内名牌）10个
9.5 | 电源插座2 | 16A国标插座（国内名牌）1个
9.6 | 接地端子 | 2个
9.7 | 双关节伸展臂输液杆 | 2个
9.8 | 网络接口 | 2个
9.9 | 视频接口 | 1个
9.1 | 氧气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
9.11 | 负压接口 | 2个(德标）国际知名品牌
9.12 | 空气接口 | 2个(德标）国际知名品牌
10 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
11 | 保修时间 | ≥三年
12 | 交货时间 | 合同签订后30天内
13 | 现货数量 | 投标公司自拟
14 | 优惠方案 | 投标公司自拟
15 | 投标价格 | 投标公司自拟
16 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
17 | 投标联系人 | 投标公司自拟
18 | 联系电话 | 投标公司自拟

## 手术灯塔配置表
新院区中心手术室无影灯、吊塔计划配置表
手术间号 | 无影灯 |  | 吊塔 |  |  |  | 主要实施的手术
1 | 双灯 | 第三臂 | 麻醉塔 |  | 腔镜塔 |  | 泌尿外科
2 | 双灯 |  | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 骨科
3 | 双灯 |  | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 骨科
4 | 双灯 |  | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 骨科
5 | 双灯 |  | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 疼痛、烧伤、口腔等，骨科备用
6DSA | DSA打包做 |  | DSA打包做
7DSA | 单灯 |  | 麻醉塔 |  |  |  |  | 考虑吊塔拆装费
8 | 双灯 | 第三臂 | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 心脏、骨科
9 | 双灯 | 第三臂 |  | 麻醉外科综合塔 |  |  | 妇科
10 | 双灯 |  |  | 麻醉外科综合塔 |  |  | 妇、产科
11 | 双灯 |  |  | 麻醉外科综合塔 |  |  | 妇、产、泌尿、耳鼻喉科
12 | 单灯 | 第三臂 | 麻醉塔 |  | 腔镜塔 |  | 耳鼻喉科
13 | 双灯 |  | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 急诊手术、全能术间
14 | 双灯 |  | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 甲乳、大普外
15 | 双灯 | 第三臂 | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 肝胆、大普外
16 | 双灯 | 第三臂 | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 胃肠、大普外
17 | 双灯 |  | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 大普外
18 | 双灯 |  | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 胸外、烧伤、内科系手术、大普外
19 | 双灯 | 第三臂 | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 高端、神外、除放射要求外通用
20 | 双灯 | 第三臂 | 麻醉塔 |  |  | 外科综合塔 | 高端、除放射要求外通用
小计 | 双灯17 单灯2 | 8 | 16 | 3 | 2 | 13
新院区门诊手术室、产科手术室无影灯、吊塔计划配置表
手术间号 | 无影灯 |  | 吊塔 |  |  |  |  | 备注
门诊1 | 0 |  |  |  |  | 麻醉外科综合塔 |  | 老院区手术室1套德尔格双灯拆装使用
门诊2 | 普通单灯 |  |  |  |  | 麻醉外科综合塔
门诊3 | 普通单灯 |  |  |  |  | 麻醉外科综合塔
产科手术室 | 普通单灯 |  |  |  |  | 老院区12号麻醉塔拆过去用 |  | 老院区12号麻醉塔拆过去用
麻醉复苏室 |  |  |  |  | 麻醉复苏护理塔
内镜中心 |  |  |  | 内镜护理塔
分娩室1 | 普通单灯*2
分娩室2 | 普通单灯*2
分娩室3 | 普通单灯
急诊复苏室 | 普通单灯
急诊清创室 | 普通单灯
新生儿病房 | [6 empty] | NICU 吊柱
小计 | 单灯10 |  | 0 | 10 | 10 | 3 | 30 | 老院区手术室1套德尔格双灯拆装使用